Протокол  передачи данных ИТ21 в стандарте ModBus

По линии ModBus производится передача от ИТ21 внешнему потребителю измеренных величин, статусной информации, а также настройка и калибровка

Параметры порта: 19200, N,8,1

ModbusSlaveID:

0..7-NUM (1..126 – адресный, 127 – широковещательный)

8..15 – $10  – число - идентификатор ИТ21.

Modbus функция: 0x03  - Читать регистры хранения.

Modbus функция: 0x06  - Записать один регистр хранения.

Modbus функция: 0x10  - Записать регистры хранения.

Modbus start register: 40001

Modbus registers count: 16 – Количество регистров

Содержание регистров

| № регистра | Hi | Lo | Описание | Тип данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40001 | $10 | NUM | ModbusSlaveID | R/W INT16 |
| 40002 |  | pH*100 | R INT16 |
| 40003 |  | E*10,мВ | R INT16 |
| 40004 |  | T*10, °C | R INT16 |
| 40005 | Stat_H | Stat_L | Статус | R INT16 |
| 40006 |  | pHi*100 | R/W INT16 |
| 40007 |  | Ei*10 | R/W INT16 |
| 40008 |  | Ks*100 | R/W INT16 |
| 40009 |  |  | Tруч*10 | R/W INT16 |
| 40010 |  |  | Поправка Т (*10) | R/W INT16 |
| 40011 |  |  | pH25(0-выкл,1-ЧВ,2-АВ) | R/W INT16 |
| 40012 |  |  | FLT_E | R/W INT16 |
| 40013 |  |  | FLT_T | R/W INT16 |
| 40014 | R14_H | R14_L | КАЛИБРОВКА | W INT16 |
| 40015 |  |  | KEi*10 | R INT16 |
| 40016 |  |  | KKs*100 | R INT16 |

Stat_L

0 – pH25 ЧИСТАЯ ВОДА

1 – pH25 АМОНИЙНАЯ ВОДА

2 –Труч

3 – pH вне диапазона -2..14

7 – ошибка контрольной суммы

Stat_H – ошибки калибровки

0 – Одинаковые буферные растворы

1 – Нарушен режим Т

2 – Ks<0.9

3 – Ks>1.04

Чтение регистров ИТ21 с адресом NUM производится с помощью функции Modbus 0x03 в произвольном порядке

Запрос (ADR =0 для регистра ModbusSlaveID, Count=2 для чтения 2-х регистров)

NUM, 3, ADR_H, ADR_L, Count_H,  Count_L, CRC16_1, CRC16_2

Ответ устройства, CountB= 4 – количество читаемых байт, то есть CountB= Count*2. Читаем два регистра – R1 и R2 по 16 бит.

NUM, 3, 4, R1_H, R1_L, R2_H, R2_L, CRC16_1, CRC16_2

Запись номера в сети NUM производится при помощи функции  Modbus 0x06 – запись в регистр номер 1

Запрос

NUM, 6,  0,   0,   0, NUM, CRC16_1, CRC16_2

Ответ повторяет запрос.

Запись настройки производится при помощи функции Modbus 0х10 – запись регистров, начиная с 6-го по 13-й

Запрос

NUM, $10,  0,   5,  0, 8, 16,  20, R6_H, R6_L, R7_H…R13_H,R13_L CRC16_1, CRC16_2

Ответ

NUM,$10,   0,   5,  0, 8, CRC16_1, CRC16_2

Калибровка pH производится следующим образом

- Помещаем датчик pH, температуры, а также выравнивающий потенциал электрод GNDA в буферный раствор 1. Ждем установления потенциала, посылаем команду “Принять измерение 1” – R14 = $01NN, где NN – номер буферного раствора 1 – 1,65; 2 – 3,56; 3-4,01; 4-6,86; 5-9,18;6-10,00;7-12,43. Прибор запоминает измерение с учетом изменения pH буферного раствора по температуре.

- Повторяем п.1 для второго буферного раствора. Записываем в R14=$02NN. Прибор рассчитывает величину KEi и KKs, которые можно прочитать из регистров 15 и 16 соответственно. Также формируется Stat_H для индикации ошибок калибровки

- Принимаем калибровку записью R14=$0300

Для настройки и калибровки приборов ИТ21 служит программа IT21_mb.exe

Произвести подсоединение приборов к источнику питания 12 В (+/-10%), линии связи RS485, датчиков pH, температуры (PT100 или PT1000) и электрода выравнивающего потенциала. При подключении линии связи рекомендуемое сопротивление между сигналами A,B 120 Ом. Устанавливается в конце линии. Включить питание, запустить программу.

Выбрать COM, выбрать номер в сети, установить Соединение. Программа позволяет произвести изменение номера, прочитать и записать настройку, выполнить калибровку по описанному выше алгоритму. Программа использует стандартные команды протокола ModBus. Распространяется бесплатно.

Рис.1 Окно программы настройки приборов ИТ21 – IT21_mb.exe

Работа с программой опроса приборов в стандарте ModBus.

Для проверки работы системы опроса на 10 приборов ИТ2100 (ИТ21- без времени и архивов) служит программа IT2100_MB.EXE. Ее окно представлено на Рис. 2. Подключите приборы в сеть, установив номера опрашиваемых приборов с начального номера NUM без пропусков. Укажите начальный номер и количество приборов в окошках нижней панели программы. Укажите номер COM-порта. Установите галочку в поле Соединение.

С помощью программы контролируются состояния приборов, измеренные и расчетные величины, состояния реле, архив, а также время на часах каждого приборов. Расшифровка статусной информации представляется шестнадцатеричном формате. Для наблюдения за ходом работы системы служит окно вывода графической информации с набором вида представления графиков. В нижней части окна программы можно установить необходимый интервал, количество точек, выбрать вид графика. Здесь же расположена кнопка удаления графика. Для нормировки осей графиков используется соответствующее окошко (см. Рис.3)

Рис. 2 Окно программы опроса приборов ИТ2100 в стандарте ModBus

Рис.3 Нормировка графиков, выбор вида графиков.

Для работы с архивами, которые сохраняются в памяти приборов, служат кнопки в правой верхней части окна программы. Укажите номер прибора и скачайте архив из его памяти. Архив отобразится в окне в текстовом виде. Нажав кнопку- Сохранить в файл, можно его сохранить, создав новую папку с понятным комментарием (см. Рис.4). Для просмотра архивов нажмите клавишу Просмотр и выберите нужный файл (см.Рис.5). Для обслуживания функции архивации также используются клавиши – Коррекция времени, Удалить архив, Установить период.

Программа удобна для настройки системы опроса и поиска неисправностей. Распространяется бесплатно. Для работы требуется стандартный переходник USB-RS485. Между выходами A и B в конце линии рекомендуется установить резистор 120 Ом. При длинных линиях передачи рекомендуется установить дренажное соединение между лепестками GND и клеммой GND переходника.

Рис. 4. Сохранение архивов в папках по названию каждого прибора.

Рис.5. Просмотр файла из архива